Załącznik nr 1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pieczęć Oferenta

Oferta na meble laboratoryjne i dygestorium laboratoryjne

z dnia …………………

- Pełna nazwa oferenta:

………………………………………………………………………………………………………………………...

- Adres lub siedziba oferenta, dane kontaktowe:

………………………………………………………………………………………………………………………...

- Przedmiot oferty:

- Meble laboratoryjne (opis poszczególnych elementów):

- Stelaż stanowisk laboratoryjnych: konstrukcję wsporczą stołów stanowi stelaż wykonany wg konstrukcji typu „A” (przykładowy stelaż na schemacie poniżej). Stelaż wykonany w całości ze skręcanych ram płaskich, spawanych, z atestowanych stalowych profili zamkniętych o przekroju 40x27x2 mm. Stelaże w całości malowane farbami epoksydowymi w kolorze z katalogu RAL. Spawana rama stelaża zapewnia podparcie blatu na całym obwodzie. Nogi stelaża wyposażone w stopki umożliwiające poziomowanie w zakresie 0/+ 20 mm. Spawy łączące elementy poziome i pionowe boków stelaży są szlifowane na równo z powierzchnią rur stelaża. Nie stosowane są zaślepki z tworzywa sztucznego na froncie i bokach stelaża. Prześwit pomiędzy podłogą a szafką podwieszaną powinien wynosi 150 mm.

Schemat nr 1. Przykładowy stelaż wg konstrukcji typu „A”

- Blaty z żywicą fenolową: blaty wykonane są z włókien celulozowych na bazie drewna żywicznego, wzmocnionych termoutwardzalną żywicą fenolową. Płyta pokryta zintegrowaną warstwą dekoracyjną, wytworzoną z barwionych żywic, utwardzanych wiązką elektronową za pomocą technologii EBC (Elektron Beam Curing), o jednolitej zwartej strukturze, zapobiegającej migracji cząstek cieczy do wnętrza materiału.

Samonośny blat laboratoryjny ma grubość 20 mm (+/-1 mm), posiada zintegrowaną powierzchnią jednostronnie laminowaną. Blat posiada wysoką odporność chemicznej na:

­ 	kwas azotowy 30% - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny

­	kwas siarkowy 33% - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny

­	kwas siarkowy 98% - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny

­	zieleń malachitowa- brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny

­	błękit metylenowy- brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny

­	fiolet metylenowy 6B- brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny

­	aceton- brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny

­	keton metylowo-etylowy- brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny

­	toluen- brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny

­	nadmanganian potasu- brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny

Powierzchnia jest bardzo odporna na uderzenia i zadrapania, łatwa w utrzymaniu czystości, niestanowiąca środowiska dla mikroorganizmów, nadająca się do recyklingu.

Blaty z żywicy fenolowej posiadają 10 letnią gwarancję producenta blatów obejmującą następujące właściwości materiału:

­ odporność na uderzenia: odporność na uderzenia oznacza, że powierzchnia blatu wytrzymuje ciężar 40 N mierzony zgodnie z normą EN438,

­ odporność na wilgoć oznacza, że wilgoć nie ma wpływu na blat

­ powierzchnia blatu jest odporna przez co najmniej 24 godziny na: stężony kwas chlorowodorowy (37%), stężony kwas fosforowy (85%), stężony kwas siarkowy (33%), nadtlenek wodoru, stężoną sodę kaustyczną (10%), keton metylenowo-etylenowy bez szkody w funkcjonalności i estetyce materiału

Materiał na blaty nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka, spełnia wymogi higieny radiacyjnej, nadaje się na blaty mebli laboratoryjnych w obiektach użyteczności publicznej.

- Szafki podwieszane: Korpus szafek podwieszanych jest klejony fabrycznie, wykonany z płyty meblowej trójwarstwowej o grubości 18 mm laminowanej obustronnie (za wyjątkiem płyty tylnej - plecówki, wykonanej z płyty HDF o gr. 3÷4 mm). Fronty drzwi i szuflad szafek podwieszanych wykonane są z płyty meblowej trójwarstwowej o grubości 18 mm laminowanej obustronnie. Wszystkie krawędzie płyty laminowanej korpusu w szafce oklejone są maszynowo obrzeżem twardym z PCV o gr. 1 mm a frontów o gr. 2 mm. Półki w szafach wykonane są z płyty meblowej trójwarstwowej o grubości 18 mm laminowanej obustronnie i oklejone maszynowo obrzeżem twardym z PCV o gr. 1 mm z czterech stron. Korpus i fronty szafek podwieszanych wykonane będą w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. Za szafką będzie dostęp do mediów i odbywać się będzie bez odsuwania szafki. Okucia meblowe: zawiasy są  stalowe z powłoką galwanizowaną z funkcją samodomykania w końcowej fazie zamykania drzwi (trwałe, estetyczne). Uchwyty z pokryciem aseptycznym.

- Armatura laboratoryjna: Armatura laboratoryjna wody będzie usytuowana w blacie roboczym stanowiska laboratoryjnego. Zawory i armatura laboratoryjna spełnia wymagania pracy w laboratorium, ich powierzchnia jest odporna chemicznie i odporna na działanie promieni UV. Armatura laboratoryjna pokryta jest farbami epoksydowymi w kolorze jasny popiel. Pokrętła zaworów oznakowane są kodem barwnym zgodnie z normą PN-EN 13792:2003.

- Zlew: wykonany ze stali nierdzewnej typ 304 o wymiarach 400x400x300mm (szerokość x głębokość x wysokość).

Oferowane meble laboratoryjne są zgodne z normą PN-EN 13150:2004 Stoły robocze dla laboratoriów - Wymiary, wymagania bezpieczeństwa i metody badań oraz z normą PN-EN 14727:2006

Meble laboratoryjne - Segmenty do magazynowania dla laboratoriów - Wymagania i metody badań.

- Dygestorium (opis poszczególnych elementów):

1.	Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.): 1200 x 900 x 2170mm

Montaż dygestoriów nie spowoduje naruszenia istniejącej struktury pomieszczeń w zakresie podłączenia do istniejącej wentylacji.

2.	Wysokość z całkowicie podniesiona szybą: 2570mm.

3.	Wymiary komory roboczej: 1200 x 600 x 1100mm.

4.	Stelaż dygestorium: konstrukcję wsporczą dygestorium stanowi stelaż stołu dygestoryjnego wykonany wg konstrukcji typu „A”. Stelaż wykonany w całości ze skręcanych ram płaskich, spawanych, z atestowanych stalowych profili zamkniętych o przekroju 40x27x2 mm. Stelaż w całości malowane farbami epoksydowymi w kolorze z katalogu RAL. Spawana rama stelaża zapewnia podparcie blatu dygestoryjnego na całym obwodzie. Nogi stelaża wyposażone są w stopki umożliwiające poziomowanie w zakresie 0/+ 20 mm. Prześwit pomiędzy podłogą a dolną szafką dygestoryjną podwieszaną wynosi 150 mm. Spawy łączące elementy poziome i pionowe boków stelaży są szlifowane na równo z powierzchnią rur stelaża. Spawy łączące elementy poziome i pionowe boków stelaży są szlifowane na równo z powierzchnią rur stelaża. Nie stosowane są zaślepki z tworzywa sztucznego na froncie i bokach stelaża.

5.	Blat roboczy: wykonany z ceramiki monolitycznej jednorodnej w całym przekroju z podniesionym obrzeżem. Blat odporny jest na wszelkie kwasy, zasady, rozpuszczalniki, barwniki we wszelkich stężeniach oraz temperaturach stosowanych w laboratoriach (z wyjątkiem kwasu HF). Zakres odporności na uszkodzenia mechaniczne, termiczne i chemiczne jest zgodny z wymienionymi parametrami: tj.:

- gęstość – 2,37 g/cm3 wg normy EN 993-1,

- wytrzymałość na ściskanie - 159 MPa wg normy EN-993-5,

- odporność na wyginanie - 41.3 MPa wg normy EN993-6,

- współczynnik sprężystości - 39GPa wg normy 993-6,

- przewodnictwo cieplne - 1.57 W/(mK) wg normy EN 821-2,

- zużycie - 8.5 cm3/50cm3 wg normy DIN 101,

- odporność na pękanie - „nie obserwuje się żadnych pęknięć” wg normy EN-10545-11,

- odporność chemiczna - „ brak widocznego efektu” wg normy EN 10545-13,

- odporność na zaplamienie - klasa 5 według normy 10545-14,

- odporność na pękanie włoskowate Metodą Harkorta do temperatury 170ºC,

- twardość powierzchni, wg normy DIN 101 klasyfikacja: 8 w skali Mohsa.

Powierzchnia blatu wykonana jest bez sztucznych barwników, jednorodna z wnętrzem blatu, bez zastosowania tzw. glazury chemicznej, ani też wykonana z materiału innego niż wnętrze blatu. Absorbcja wody max  0,1%. Grubość blatu wynosi 33 mm 0/+2mm z podniesionym obrzeżem. Blat roboczy w części czołowej ze zintegrowany obrzeżem o szer. 150 mm. Zlewik z ceramiki litej, zamontowany w blacie roboczym dygestorium. Wymiary i położenie zlewika zgodne z wymaganiami normy PN EN 14175-2: „Wymagania bezpieczeństwa i sprawności działania”.

Jakość blatu dygestoryjnego potwierdzamy następującymi dokumentami (dokumenty zostaną  dołączone do oferty):

a)	Certyfikat lub Świadectwo wydane przez niezależną od producenta, instytucję badawczą, potwierdzające przynajmniej zgodność z normami: EN 993-1 lub równoważnej, EN 993-5 lub równoważnej, EN 993-6 lub równoważnej, EN 821-2 lub równoważnej, DIN 51045-2 lub równoważnej, DIN 52108 lub równoważnej, DIN 101 lub równoważnej, EN ISO 10545-14 lub równoważnej, EN ISO 10554-11 lub równoważnej, EN ISO 10545-13 lub równoważnej,

b)	Świadectwo lub raport wydany przez niezależną od producenta instytucję badawczą, stwierdzający chemoodporność na minimum 25 substancji chemicznych (w tym barwników) takich jak: eozyna min. 1%, czerwień kongo min. 1%, jodyna, fiolet krystaliczny min. 1%, kwas siarkowy min. 96%, kwas azotowy 70%, kwas chlorowodorowy 37%, kwas fosforowy min. 85%, wodorotlenek sodu min 40%,

chloroform, toluen, ksylen, formaldehyd min 40%, aceton, azotan srebra min 10%, fenol min 85%, woda królewska, kwas nadchlorowy min 60%, kwas bromowodorowy min 48%, wodorotlenek amonu

min 25%, benzyna, oleje mineralne, eter etylowy, nafta, terpentyna.

Gwarancja na blaty z ceramiki litej udzielana przez producenta blatów – 30 lat.

- Panel sterowania mediami: pod blatem, a nad szafką dygestoryjną zainstalowany jest panel sterowania mediami. Na panelu sterowania, umieszczony jest wyłącznik główny zasilania dygestorium prądem elektrycznym, oraz zawory laboratoryjne zgodnie ze specyfikacją techniczną dotyczącą dygestoriów. Pokrętła zaworów oznakowane kodami barwnymi zgodnie z normą PN-EN 13792:2003 lub równoważną.

- Szafka dygestoryjna: pod stelażem zainstalowana jest podwieszona szafka dygestoryjna, wentylowana przez kanał wentylacyjny komory roboczej. Szafka wykonana z płyty meblowej trójwarstwowej o grubości 18 mm, laminowanej obustronnie, jako konstrukcja przestrzenna. Wnętrze szafy i fronty drzwiowe od wewnątrz wyklejone są polipropylenem. Szafka dygestoryjna zamykana zamkiem na klucz. Dostęp do podłączeń mediów (za dygestorium) bez odsuwania szafki dygestoryjnej. Szafka dygestoryjna skonstruowana zgodnie z jej przeznaczeniem (przechowywanie rozpuszczalników, kwasów i zasad lub szafka ogólnego stosowania) zgodnie z wymaganiami normy PN EN 14175-2: Wymagania bezpieczeństwa i sprawności działania.

- Komora robocza: Komora robocza trwale przymocowana do blatu dygestoryjnego oraz do stelaża. Komora robocza zbudowana z atestowanej stalowej blachy kwasoodpornej 0H18N9, malowanej proszkowo farbą epoksydową. Komora zbudowana na 4 kolumnach nośnych (2 kolumny tylne i 
2 kolumny przednie). Przednie kolumny komory roboczej o trójkątnym przekroju o bokach 150mm x 150mm, z blachy o grubości 1 mm co korzystnie wpływa na przepływ powietrza w komorze oraz daje miejsce na zainstalowanie gniazd elektrycznych, panelu sterowania SKPP i innych urządzeń. W kolumnach przednich zastosowano wymienne panele instalacyjne i osłonowe montowane bez użycia śrub, z możliwością łatwej wymiany w zależności od potrzeb użytkownika. W prawej przedniej kolumnie komory, w środkowym segmencie, na wysokości ok. 160÷180 cm zamontowany jest panel sterowania Systemu Kontroli Przepływu Powietrza. W dolnym segmencie prawej kolumny zamontowane są 2 gniazda elektryczne 230V/16A z zerowaniem ochronnym, w obudowie bryzgoszczelnej IP44. Wentylowanie komory jest szczelinowe (bezszyberkowe). Dolna szczelina na odprowadzenie gazów ciężkich, górna szczelina gazów lekkich. W dachu komory roboczej zamontowane są dwie oprawy oświetleniowe – 4x18W z wyłącznikiem w panelu sterowania Systemu Kontroli Przepływu Powietrza. W dachu komory roboczej zamontowany jest króciec wylotowy fi 200 mm z możliwością podłączenia do niezależnej wentylacji.

- Okno dygestoryjne: okno jest podnoszone i opuszczane z możliwością zatrzymania w dowolnym miejscu. Okno dygestoryjne przesuwane w płaszczyźnie pionowej, niedzielone w płaszczyźnie pionowej i nie przesuwne na boki. Okno posiada system zabezpieczający niekontrolowany spadek okna. Zawieszone jest na linkach kwasoodpornych. Szyba w oknie dygestoryjnym wykonana z bezpiecznego szkła warstwowego wg normy PN-EN 12543-1: 2000 i oznakowana jako bezpieczna. Zgodnie z normą okno wyposażone jest w mechaniczną blokadę ruchu pionowego okna na wysokości 500 mm od blatu roboczego. Wymiar ten jest oznaczony wyraźnie na oknie wyciągu. Otwarcie okna na wysokość większą niż 500 mm jest sygnalizowane za pomocą alarmu optycznego i oznaczone zgodnie z normą PN EN 14175-2.

- Armatura dygestoryjna: Armatura (wody) usytuowana będzie w blacie roboczym. Zawory i armatura spełniają wymagania pracy w laboratorium a w szczególności ich powierzchnia jest odporna chemicznie i odporna na działanie promieni UV, pokryta farbą na bazie żywic epoksydowych w kolorze jasny popiel. System połączeń armatury laboratoryjnej wykonany jest na zasadzie podwójnego uszczelnienia.  Pokrętła zaworów oznakowane są kodem barwnym zgodnie z normą PN-EN 13792:2003 .

- Zlewik dygestoryjny: wykonany z ceramiki litej technicznej, zamontowany w blacie roboczym dygestorium. Wymiary i położenie zlewika zgodne z wymaganiami normy PN EN 14175-2: Wymagania bezpieczeństwa i sprawności działania.

12.	System Kontroli Przepływu Powietrza: System kontroli przepływu powietrza spełnia wymagania normy PN-EN 14175-2. System kontroli przepływu powietrza posiada:

a) Wyświetlacz optyczny (zielona dioda) – gdy jest prawidłowy przepływ powietrza, a tym samym bezpieczna praca w dygestorium.

b) Wyświetlacz optyczny (żółta dioda) – gdy jest zbyt wysoki przepływ powietrza

c) Wyświetlacz optyczny (czerwona dioda) oraz alarm akustyczny - gdy jest zbyt mały przepływ powietrza

d) Alarm optyczny (migająca dioda) – ostrzeżenie o ustawieniu okna na poziomie większym niż 500 mm od blatu, informujący użytkownika o przekroczeniu bezpiecznego zakresu pracy w dygestorium.

e) RESET – przycisk do kasowania alarmu akustycznego, gdy jest zbyt mały przepływ powietrza, przy założeniu, że alarm optyczny pozostaje aktywny do momentu przywrócenia prawidłowej wentylacji dygestorium.

f) Przycisk zał/wył oświetlenia wnętrza komory wyciągu.

g) Zabezpieczenie wszystkich parametrów systemu kontroli przed zanikiem napięcia zasilania (zapamiętanie w pamięci)

h) Rozpoznanie i optyczną sygnalizację stanu zaniku napięcia zasilania (migotanie lampki zasilania),

i) Panel systemu monitorującego przepływ powietrza zamontowany w prawej kolumnie dygestorium na wysokości oczu 160 -180 cm.

Dygestorium należy wykonać w oparciu o następujące normy:

- PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - Wspólne aspekty instalacji i urządzeń,

- PN-EN 61010:2004 Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych - część 1 Wymagania ogólne,

- PN-EN 61293: 2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego - Wymagania bezpieczeństwa,

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy. (Kod IP),

- PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka   z maszyną, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi,

- PN-EN 14175: 2006 Dygestoria, część 2,

- PN-EN 13150:2004 Stoły robocze dla laboratoriów. Wymiary, wymagania bezpieczeństwa i metody badań,

- PN-EN 13792:2003 Kod barwny do oznaczania zaworów w obsłudze laboratoriów,

Dygestorium musi posiadać znak bezpieczeństwa CE producenta.

| L.p. | Nazwa stanowiska | Opis wyposażenia | Wymiary (mm) | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | szer. | głęb. | wys. | szt. |
| 1. | Dygestorium |  | 1200 | 900 | 2170 | 1 |
|  |  | - blat z ceramiki monolitycznej jednorodnej z podniesionym obrzeżem, |  |  |  |  |
|  |  | - stelaż typu A |  |  |  |  |
|  |  | - komora robocza z blachy kwasoodpornej malowanej proszkowo lakierem epoksydowym |  |  |  |  |
|  |  | - okno przednie podnoszone,szyba ze szkła klejonego, |  |  |  |  |
|  |  | - 1 zlewik ceramiczny, |  |  |  |  |
|  |  | - 1 wylewka wody zimnej |  |  |  |  |
|  |  | - 1 zawór wody zimnej z pokretłem poza komorą roboczą |  |  |  |  |
|  |  | - 2 gniazda elektryczne 230V/16A |  |  |  |  |
|  |  | - szafka podblatowa wentylowana z płyty meblowej melaminowej z wnętrzem wyklejonym PP, drzwi przesuwne |  |  |  |  |
|  |  | - oświetlenie jarzeniowe 4x18W z wyłącznikiem |  |  |  |  |
|  |  | - wskaźnik kontroli przepływu powietrza z wyświetlaczem numerycznym - System Kontroli Przepływu Powietrza |  |  |  |  |
|  |  | - króciec przyłączeniowy do wentylacji o śr.200mm |  |  |  |  |
| 2. | Stanowisko |  | 1075 | 750 | 900 | 1 |
|  | do mycia | - stelaż metalowy typu "A" |  |  |  |  |
|  |  | - blat z żywicy fenolowej - kolor jasny szary |  |  |  |  |
|  |  | - zlew wykonany ze stali nierdzewnej min. typ.304 |  |  |  |  |
|  |  | - laboratoryjna bateria wody c/z z mieszaczem |  |  |  |  |
|  |  | - szafka podwieszana zlewozmywakowa, 3 drzwiowa |  |  |  |  |
| 3. | Stanowisko |  | 1200 | 750 | 900 | 1 |
|  | laboratoryjne | - stelaż metalowy typu "A" |  |  |  |  |
|  |  | - blat z żywicy fenolowej - kolor jasny szary |  |  |  |  |
|  |  | - szafka podwieszana: 1 szufada,2 drzwi, półka |  |  |  |  |
|  |  | - przystawka instalacyjna z 2 gniazdami Ip44 |  |  |  |  |
| 4. | Stanowisko |  | 1500 | 750 | 900 | 1 |
|  | laboratoryjne | - stelaż metalowy typu"A" |  |  |  |  |
|  |  | - blat z żywicy fenolowej - kolor jasny szary |  |  |  |  |
|  |  | - szafka podwieszana: 1 szufadą,2 drzwi, półka |  |  |  |  |
|  |  | - przystawka instalacyjna z 2 gniazdami Ip44 |  |  |  |  |
| 5. | Stanowisko |  | 1500 | 900 | 900 | 1 |
|  | laboratoryjne | - stelaż metalowy typu"A" |  |  |  |  |
|  |  | - blat z żywicy fenolowej - kolor jasny szary |  |  |  |  |
|  |  | - zawór wody demineralizowanej |  |  |  |  |
|  |  | - przystawka instalacyjna z 2 gniazdami Ip44 |  |  |  |  |

WYKAZ RODZAJOWO – ILOŚCIOWY:

- Cena (netto / brutto):

………………………………………………………………………………………………………………………...

- Termin ważności oferty:

………………………………………………………………………………………………………………………...

- Propozycja gwarancji (w miesiącach - wymagana gwarancja nie krótsza niż 24 miesięcy od podpisania protokołu odbioru):

………………………………………………………………………………………………………………………...

- Termin realizacji (w dniach kalendarzowych):

………………………………………………………………………………………………………………………...

- Warunki płatności:

………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………….					……………………………………

(miejscowość i data)                                                           Podpis Oferenta

Załącznik nr 2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pieczęć Oferenta

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Oświadczam, że nie jestem powiązany/a z "ESC GLOBAL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość i data)                                                           Podpis Wykonawcy